- 询价通知书

采购计划编号：QIJ24A00805

询价项目名称：口腔科设备一批（第二次）

- 采购人：重庆市黔江中心医院

- 二〇二四年八月

目  录

第一篇	询价邀请书	3

一、询价项目内容	3

二、资金来源	3

三、供应商资格要求	3

四、询价有关说明	3

五、其他有关规定	3

六、联系方式	4

第二篇	询价项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目一览表	- 5 -

二、技术规格	- 5 -

第三篇  询价项目服务需求	- 11 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 11 -

二、质量保证及售后服务	- 12 -

三、报价要求	- 12 -

四、付款方式	- 12 -

五、知识产权	- 13 -

六、培训	- 13 -

七、其他	- 13 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 14 -

一、采购程序	- 14 -

二、评定成交的标准	- 15 -

三、无效报价	- 15 -

四、采购终止	- 16 -

第五篇  供应商须知	- 17 -

一、询价费用	- 17 -

二、询价通知书	- 17 -

三、报价要求	- 17 -

四、成交供应商的确定和变更	- 18 -

五、成交通知	- 18 -

六、关于质疑和投诉	- 18 -

七、签订合同	- 19 -

八、项目验收	- 20 -

第六篇  格式合同	- 21 -

第七篇  响应文件格式要求	- 24 -

一、经济部分	- 24 -

二、技术（质量）部分	- 24 -

三、服务部分	- 24 -

四、资格条件及其他	- 24 -

五、其他资料	- 24 -

# 询价邀请书

根据重庆市黔江区财政局批复对口腔科设备一批项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价项目内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口腔科设备一批 | 32.2 | 1 | 工业 |

## 二、资金来源

自筹资金，采购预算37.8万元。

## 三、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1. 营业执照需具备二类及以上医疗器械经营范围；

2. 具备医疗器械经营许可证或二类医疗设备备案凭证。

## 四、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请在重庆市黔江中心医院官网（https://www.qjzxyy.cn/）上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（四）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（五）递交响应文件地点：重庆市黔江中心医院科教楼二楼三会议室。

（六）提交响应文件截止时间：2024年8月29日北京时间14：30。

（七）评审开始时间：2024年8月29日北京时间14：30。

## 五、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 六、联系方式

采购人：重庆市黔江中心医院

联系人：冯老师（79238111）

联系地址：重庆市黔江区正阳街道黔江中心医院科教楼四楼医学装备科

# 询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 设备名称 | 数量（台） | 预算（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热牙胶充填仪 | 6 | 37.8 | 32.2 |  |
| 超声骨刀 | 1 |  |  |  |
| 根管显微镜 | 1 |  |  |  |
| 牙科全自动清洗器 | 1 |  |  |  |
| 超声波清洗机 | 1 |  |  |  |
| 治疗车 | 2 |  |  |  |
| 合计 | 12 | 37.8 | 32.2 |  |

## 二、技术要求

| 设备名称 | 技术需求 |
| --- | --- |
| 热牙胶充填仪 | 设备用途 能进行三维立体根管热压充填，先后采用垂直加压和注射式热牙胶充填方式，保证主根管和副根管以及侧支根管充填致密到位。 主要技术特点和参数 （一）加热手柄要求 - 手柄设计符合人体工程学 - 360度可按压硅胶环形按键控制加热（重要参数） - 1秒达到设定温度；持续加热4秒，自动停止加热（重要参数） - 4档精准控温，设有 150℃、180℃、200℃、230℃ 四档温度设置（重要参数） - 持续加热4s停止后10s蜂鸣提示；未插入加热针及遇到错误时，屏幕和声音同时提示 - 高清OLED显示屏，吸附于充电座上，与底座磁吸，手柄在充电座上随放随充 - 5分钟内无任何操作后自动关机 - 2100mAh大容量可充电锂电池，电池单次充满电后在加热手柄上面连续使用时间不少于3小时；电池可拆卸 （二）充填手柄要求 - 手柄设计符合人体工程学 - 设有 150℃、180℃、200℃、230℃ 四档温度设置（重要参数） - 12s~35s快速上升到指定温度（重要参数） - 360°可旋转注胶银针（重要参数） - 牙胶仓设保护盖（重要参数） - 注胶枪头部设计隔热保护套 - 预弯器带刻度，磁吸附于充电底座上 - 枪尖温度达到设定的温度,加热电源自动关闭到低的水平，保持预设温度 - 高清OLED显示屏，显示各种信息和设定参数 - 工作状态时5分钟内无任何操作，手柄进入静置模式，节省电量，温度维持在70-130℃，晃动后自动唤醒恢复设置温度 - 10分钟内无任何操作后自动关机 - 2100mAh大容量可充电锂电池，电池单次充满电后在充填手柄上面连续使用时间不少于2小时；电池可拆卸 （三）电池充电座 - 充电时间≤3.5h - 手柄放置托槽设计 - 指示灯为黄色指示电池未充满，绿色指示电池充满 （四）配置清单 1. 加热手柄：1支 2. 工作尖#06：1支 3. 工作尖隔热套 3个 4. 预弯器：1个 5. 充填手柄：1个 6. 充填手柄隔热保护罩：1个 7. 23G+25G注胶针套装：23G 3根，25G 3根 8. 一体式充电座 1个 9. 电源适配器：1个 10. 清洁毛刷 2个 11. 使用说明书：1本 |
| 超声骨刀 | 一、主要技术参数： 1. 电源电压：100V-240V~ 50Hz/60Hz 2. 最大输入功率：170VA 3. 工作尖尖端主振幅：20~200μm 3. 工作尖尖端横向振幅：＜5μm 4. 工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz 5. 保险丝：2×T1.6AL 250V 6. 蠕动泵流量：30~110mL/min 7. 导出的输出声功率：200~490mW 8. 主声输出面积：<10 mm2 9. 次级横振声输出面积：<20 mm2 10.主机重量：2.6 kg 11. 多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量 12. 脚踏防水等级：IPX8 13. 可反复高温高压灭菌的供水泵管； 二、功能简介： 1. 全新7英寸彩色触控屏，中文显示，精简UI一目了然。 2. 选择性切割识别，以微米切割，手术精确。 3. 快速频率跟踪，性能更稳定、切割高效。 4. 微动力系统，引领微创潮流。 5. 经典故障报警，为安全保驾护航。 6. 手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。 7. 静音泵供水系统，衬托舒适体验。 8. 10档功率控制，每档功率对应骨密度。 9. 10档水量控制，直接显示输出流量速度数值 10. 一键增强，瞬时提高当前功率25%。 11. 双模式输出选择，自由调整切割效果。 12. 具备专门冲水模式，可精准定量输出水量。 13. 一键控制手柄灯光开关。 14. 具备硬件搜频技术，零延时震动输出，即时响应操作。 15. 手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道。 三、主要配置： 手柄：接插式手柄（带光）3支； 多功能脚踏； 工作尖：共25枚。 |
| 根管显微镜 | （一）光学系统 1、瞳距调节范围：53mm-76mm，调焦精度≤1mm； 2、目镜：大视野(视场光阑22mm)高眼点广角目镜；目镜倍数：12.5X/18B；屈光度调节范围：±7D； 3、双目镜筒：0-220°连续可调角度双目镜筒，焦距F≥180mm，满足不同医生的操作体位； 4、变倍方式：集成式电动无极变倍系统； 5、总放大率（大物镜焦距f=250mm时）≥：1.8x-21x ； 6、集成式电动超级变焦物镜：WD 200-450mm，调焦范围≥250mm； 7、视场直径（大物镜焦距f=250mm）≥:124mm-7.4mm； 8、集成式电动变倍系数(转鼓因子)：0.4x~2.4x变倍比1：6，系数显示框； (二）照明系统 1、照明光源：双通道医用顶级LED光源，非球面均匀照明技术，亮度连续可调，寿命≥100,000h； 2、物面照度（f=250mm）:≥100,000LX，显色指数CRI＞93； 3、照明光斑直径:≥Φ160mm； 4、照明色温:6500K,接近于自然光，色彩逼真； 5、滤色片有两种及以光斑调节模式：橙色，可防止树脂材料过早固化；绿色：在手术血环境下能看清微小的血管神经；单牙，视野更聚焦，不被人造或自然光所影响； （三）支架系统 1、支架型式:标准立柱式（可定做吊顶式、壁挂式、地面固定式、桌面式（铁板式、加持式）； 2、阻尼平衡挂臂：，配置120°阻尼平衡挂壁平衡调节显微镜体，可调节扭力平衡和阻尼，左右偏摆角度±45°，俯仰角度≥90°在增加外置相机等附件时，可以重新调节重力分配，使显微镜身保持顺滑平衡状态； 3、旋臂：长度830mm，旋转角度270º，上下移动600 mm； 4、横臂：长度450mm，旋转角度360°； 4、最大净臂展：≥1528mm； 5、底座尺寸：640mm×640mm； （四）内置高清摄录像系统 1、视频、照片分辨率：1080 P视频≥207万像素，照片≥300万像素； 2、视频帧率：1080 P 1920*1080@60fps（可切换960P、720P）； 3、存储介质：32G可选择128G （最大支持256G） U盘； 4、有回放功能：可本机即时回放所拍摄的图片文件； 5、拍摄支持模式：JPG\RAW（图片格式）、MP4（视频）； 6、有多种控制方式：可由镜体操作把手、无线脚踏、手机、等终端实现拍照录像控制。 7、高清显示器及支架：23.8寸高清显示器及显示器支架，显示器安装在机身上，高于大横臂方便观察； （五）配置清单： 1、手术显微镜整机（落地式） 2、0-220°可调角度双目镜筒，精准瞳距调节机构 3、双通道医用顶级LED光源 4、电动无极变倍 5、120°平衡挂臂 6、电动变焦物镜 F=200mm~450mm 7影像系统： 7.1内置1080P高清摄像带摄录系统 7.2电动变焦、电动变倍及摄录像控制手柄 7.3高清1080P显示器 7.4高清显示器支架 |
| 牙科全自动清洗器 | 1.彩色触摸屏尺寸：7英寸彩色触摸屏，操作系统方便快捷，面板同步显示设备工作进程状态，有错误和结束显示音效提示。 2.供电电源：220VAC，50Hz 3.最大功率：≦3500W 4.内腔容积及材质：容积50L，采用304不锈钢 5.程序：1个标准程序；可根据需求进行“预洗、酶洗、漂洗、热洗、吹干、注油、烘干”编辑“清洗温度、清洗总时间可调1min-90min、清洗步骤”。 6.安全联锁：关门未关或未关到位，程序无法启动，同时显示关门报错。 7.清洗能力：1-30支牙科手机 9.多酶清洗剂自动添加：内置加液泵，可于程序启动前设置清洗剂添加量，待程序启动后自动添加多酶清洗剂。 10.牙科手机注油：可设置注油量和吹气时间，内有加油泵及控制阀控制，控油效果更佳。 11.热力清洗，温度设置：常温-95℃，时间设置：1-999秒 12.牙科手机内腔干燥方式：高压气体吹干，可有效干燥手机内腔。 13.烘干系统：2个独立热风烘干系统，热风温度约80℃-120℃ 14.紫外光：启动运行程序，自动打开LED紫外灯，双重护航除菌 15.旋转喷淋臂：不锈钢材质喷臂提供3D动态连续强劲喷淋水流 16.开门方式：一键自动顶开门 17.打印机：内置打印机，打印过程每一阶段的时间和温度，同时有A0值记录。 18.清洗数据记录与打印：可保存50条完整清洗记录；可实现完整清洗历史记录补打 19.主机尺寸和质量.≤40Kg，主机尺寸（宽×高×深）：510mm×592mm×576mm。 |
| 超声波清洗机 | - 容量大于等于6L； - 频率：可分为低频，中频，高频3段。 - 符合口腔设备清洗规范要求。 - 清洗篮网独立分两区，配置两套。 |
| 治疗床 | - 牙科专用双层器械台， - 整体采购用304不锈钢。 - 整体尺寸不低于660*440*850MM。 |

# 第三篇  询价项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间: 成交供应商应在采购合同签订后15个工作日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点: 采购人指定地点。

（三）验收方式:

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2．成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3．成交供应商按采购合同交货并安装调试完成后提交验收申请，采购人收到验收申请后7个工作日内组织验收，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

4．成交供应商应随货提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

4.1设备所有零部件必须为近一年内生产，设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.3在试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5．产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6．采购人不接受未达到采购文件规定要求的货物，对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7．采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8．产品包装材料归采购人所有。

9．成交供应商应向采购人提供完整汇编装订成册的完工资料（含技术资料、检测、培训、验收、签收等）一正一副各壹套（说明书(纸质版与电子版各一套）、检验报告、合格证书、报关单（进口设备需要）、进口检验报告（进口设备需要）、装箱单等）。且预先提供验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。各项指标和参数应符合验收标准。本项目需委托相关职能部门（重庆市医检所、疾控中心、计量监督局等）、国内有资格单位或机构对设备性能、精度、技术指标等在设备安装完成后进行核检，并出具合格的验收检测报告，费用由成交供应商负责。

10．设备安装调试完毕后采购人按照国家及行业相关标准进行验收，如验收不合格，成交供应商承担一切责任，并赔偿给采购人所造成的损失。如验收需要相关职能部门（疾控中心、计量监督局）、国内有资格单位或机构出具设备质量检验合格报告的，成交供应商需向采购人提供，如未能提供视为验收不合格。

11. 本项目设备如需连接包含但不限于医院HIS系统等院内网络系统，同时成交供应商需负责搭建相应设备终端所需的院内工作站，其费用由成交供应商承担。

## 二、质量保证及售后服务

1. 自验收合格之日起，其响应产品整机质量保证期、维保期不低于三年，并由成交供应商出具售后服务承诺函。每季度到设备现场维护保养一次，并填写设备维保记录，维保记录必须由使用科室和医学装备科相关人员签字确认。质量保证期、维保期完，还需完成本服务期的各项评价；缺少维保记录和服务评价，全额扣除应支付款项。质保期、维保期内，在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，应立即给予答复，并派合格的维修工程师到达用户现场进行维修，免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，在质保期外，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2. 质保期内设备完好率应不低于95％，如完好率低于95%，则按1：10天数顺延保修期。

3. 采购人遇到使用技术，维修问题，成交供应商或制造商应在2小时内响应，电话不能咨询解决的，成交供应商或制造商应在24小时到达现场进行处理，48小时内给出解决方案。成交供应商或制造商未按时对设备进行维保或解除故障，采购人有权自行委托第三方进行处理，所产生的费用从应支款项中扣除，且不免除成交供应商或制造商的维保、质保责任。

4. 质保期内和质保期外如遇该设备软件升级，成交供应商及制造商应根据采购人需求提供免费升级。

5. 质量保证期外，遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，采购人需要继续原成交供应商和制造商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务，负责设备的免费维修（只收材料费）和终身维护、设备零配件的及时供应，先维修后支付零配件费用。

## 三、报价要求

1. 本次报价须为人民币报价，包括但不限于：完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、维保、质保、垃圾清运、装卸费、安装调试费、检测、培训费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2. 本项目需对常用易损件进行报价并加盖鲜章。

## 四、付款方式

1. 合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同总金额的10%作为履约保证金，成交供应商按合同约定履约完成后无息原来退还（如有违约情形，需扣除相应款项）；

2. 成交供应商按采购合同交货并安装调试完成后提交验收申请，采购人收到验收申请后7个工作日内组织验收，经验收合格后采购人出具项目验收报告； 成交供应商向采购人提供税务局开具的发票，并提交采购合同、验收报告、支付申请表等材料，向采购人申请付款；

3. 对成交供应商提交的付款资料审核通过后，采购人以转账方式向成交供应商支付合同款项；

4. 本项目支付办法及比例：本项目实行分期付款，设备到货验收合格后支付合同金额的90%，提供开箱验收证明、合同、发票、技术资料等；设备安装验收完成后提供完整汇编装订成册的完工资料；质保期、维保期满后提供维保记录和服务评价、财务对账单等支付合同金额的10%，。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

## 六、培训

1.成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，使采购人使用人员能够正常操作。

2.成交供应商需对采购人提供外出培训学习机会和相关学术支持。

## 七、其他

1. 供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价采购其他条款的要求。

2. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3.本项目需成交供应商法定代表人到采购人制定地址签订采购合同。

# 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 无。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交（网下询价适用）

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）成交供应商的确定

采购人应当在评审后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市黔江中心医院官网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公示截止期前，以书面形式向采购人提出质疑。供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容（下列内容不全将不予受理）：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇  格式合同

重庆市黔江中心医院

项目采购合同

（项目号：）

甲方（需方）：重庆市黔江中心医院

乙方（供方）：

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 厂家 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） | 交货 时间 | 交货地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后7个工作日 | 重庆市黔江中心医院指定地点 |  |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此合同总价为CIP价，包含产品到医院指定地点的装卸、搬运、运输、仓储、安装、调试、培训等费用（具体详见采购文件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、保修期： 2、保修范围： 3、服务措施： 4.保修期内乙方保证维修使用的备品备件及易损件为原厂配件。 5.对保修期外的设备维修，乙方只向甲方收取零配件成本费。 6.乙方负责设备系统软件终身免费升级。 7在保修期维保要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 1.交货时间： 2.交货地点： 3.交货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法 1.设备质量、安全验收严格按照国家医疗器械检测标准或医疗器械行业技术规范执行，依据设备配置要求的功能、性能、技术指标。 2.设备安装后，乙方向甲方提交安装调试报告，甲方组织相关科室人员，依据上述要求进行验收及应用质量、安全验收，并签写验收报告。 3.采购文件中其他约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、技术培训 1.乙方负责现场操作、维修培训，保证相关人员能独立操作相关设备，同时能完成一般常见故障的维修工作。提供免费培训，使甲方使用人员能够正常操作、日常维护和简单的故障处理，同时提供相关的学术支持。 2. 乙方提供全套中文操作、维修手册（密码）、系统备份等技术资料。 3. 提交培训资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任 1.乙方逾期履行合同，每延误1天按合同总额1‰赔偿给甲方，且保修期顺延10天。 2.甲方不得无故拖延设备验收和付款。 3.按《民法典》、《政府采购法》执行。 4.乙方未能按时提交合同约定参数的货物，甲方有权单方解除合同；乙方违约解除合同的,甲方全额扣除履约保证金。 5.其余执行采购文件中的条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项 1.采购文件及其补遗文件、响应文件、承诺和附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式柒份，甲方肆份，乙方叁份，具备同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、附件 1.设备配置清单 2.售后服务承诺书，售后服务人员名单及联系方式 3.易损件报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲（需）方（签章）：重庆市黔江中心医院 地址：重庆市黔江区正阳街道正舟路南段360号 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 联系电话：023-79222258 开户银行： 账号： |  |  |  |  | 乙（供）方： 地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： 纳税人识别号： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：       年   月  日       签约地点：重庆市黔江中心医院

重庆市黔江中心医院                                                     年   月   日

# 第七篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整准确填写本表，否则视为无效投标。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

保函退还申请

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是               （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名、身份证代码）代表我单位全权办理            （项目名称、执行编号）                 （保险、银行、公司名称）出具的保函         （金额）退还事项，望贵单位允以办理。

我单位对被授权人的行为负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内办理的保函退还事项不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          投标人法定代表人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（结束）